FC—4型

水泥游离氧化钙快速测定仪

使 用 说 明 书

北京富瑞辰电子机械工贸有限公司

FC-4型游离钙测定仪使用说明

（一）、概述

此仪器是用于乙二醇快速测定游离氧化钙的配套仪器。特点为升温快、搅拌均匀，数据稳定，自定时关机，操作简单，自动集手动一体化等优点。

（二）、操作面板介绍（图1）

图1

具体键功能操作如下：

1、{选择}键 ，位选择键（在启动状态下无效）。

- 第一次按下此键，千位屏闪，用{+}键调整千位数值，每按一次[+]键变换一个数字。

- 第二次按下此键，百位屏闪，用上述方法调整百位数值。

- 第三次按下此键，十位屏闪，用上述方法调整十位数值。

- 第四次按下此键，个位屏闪，用上述方法调整个位数值。

- 第五次按下此键，退出设置。

在按下[选择]键后30秒，如没有[+]键按下，自动退出设置状态.

2、[启动/停止]键      第一次按下此键，启动搅拌、加热输出，其中[加热]键可以控制加热输出，[搅拌]键可以控制搅拌输出，时钟开始倒计时计时，计时为零，关闭加热、搅拌输出，并不停报警，第二次按下此键，报警也停止。如在运行当中第二次按下此键，关闭所有输出，停止计时， 停止工作。

3、[加热]键          按下此键，调节电位器即可以加热，如不需加热，再次按下此键，加热输出关闭。（调节电位器也可停止加热）

4、[搅拌]键         按下此键，调节电位器使电机转动，搅拌子即可以搅拌，如不需搅拌，再次按下此键，搅拌输出关闭。（调节电位器也停止搅拌）

- 、技术指标

电源：220V±10%  50Hz

电机：无级调速

功率：450W

时间：1秒~99分59秒

水泵：AC220V  50Hz  10/12W

平均升温速率：60℃/分

- 、仪器安装

1：仪器应放置在水平的实验工作台上，将地线接牢，并将加热体上的卡子取下。

2：将支杆上紧，将冷凝管夹套在支杆上，拧紧顶丝。按图安装好循环水泵及用软管，将水泵与冷凝管联接好，冷凝管的出水回到水桶，同时将冷凝管置于夹子上。（水桶内的水应达到四分之三约1500ML水）

3：将循环泵电源插头插在220V电源上。

4：接好水泵电源，等到循环水正常回流时方可进行其它操作。

5：接通电源，首先设置仪器运行时间，然后按启动键。

（五）、 配件

1：冷凝管				2只        6：循环水桶				1个

2：250毫升锥型瓶		4个        7：循环泵				    1个

3：磁力搅拌子			2个        8：联接软管				2根

4：长支杆				1支        9：接嘴					1个

5：冷凝管夹				1支        10：保险管              2个

- 、注意事项

1：仪器使用时应有良好的接地装置。

※2：仪器不可空载加热。

3：仪器长时间不用时应拔掉电源插头。

4：电机不可转速过高；此电机有死点，遇时用一尖长物转动电机一下即可。

单样测定本项技术与甘油法能耗对照

甘油法              本项技术

萃 取 时 间（分）             30~40                 4 ~ 5

用  水（升）                   6 ~ 8                   0

用  电（度）                   0.15                  0.025

萃取剂脱水时间（小时）          2 ~ 3                   0

乙醇用量（毫升）                12                    5 ~ 6

催化剂（Sr(NO3)2）				  用                    不用

乙二醇快速测定游离氧化钙分析方法及仪器使用说明

一：方法提要

用乙二醇—乙醇(2+1)溶液，在温度100~110℃下，萃取样品中的游离氧化钙，能在2~3分钟萃取完全，不经过滤，以酚酞为指示剂，用苯甲酸无水乙醇标准溶液直接滴定溶液中的乙二醇钙。

二：方法原理

游离氧化钙与乙二醇在无水乙醇溶液中，于温度100~110℃作用，反应生成乙二醇钙，使酚酞指示剂呈红色，然后用苯甲酸无水乙醇标准溶液滴定至呈红色消失。

CH2OH         CH2O

CaO  +               =               Ca +  H2O

CH2OH         CH2O

滴定反应：

CH2O                               CH2OH

2C6H5COOH    +               Ca = (C6H5COO)2Ca    +

CH2O                               CH2OH

根据滴定乙二醇钙时，消耗的苯甲酸无水乙醇标准溶液的体积及对氧化钙的滴定度，求得样品中游离氧化钙的百分含量。

三：试剂

- 乙二醇：分析纯（不需要脱水）

- 无水乙醇：GR，含量不低于99.5%；

- 碳酸钙：高纯试剂或基准试剂；

- 0.1N氢氧化钠无水乙醇溶液：将0.2克（约2粒）氢氧化钠溶解于50毫升无水乙醇中，切勿长

时间高温加热，可用平头玻璃棒边加热边压碎。

- 乙二醇—乙醇（2+1）溶液：将1000毫升乙二醇与500毫升无水乙醇混合，再加入0.06克酚酞,

摇匀,用0.1N氢氧化钠无水乙醇溶液中和呈微红色，贮存于干燥的玻璃瓶中，现用现配，并有防潮措施。

- 0.1N苯甲酸无水乙醇标准溶液：称12.2克苯甲酸（事先在硅胶干燥器中干燥24小时以后）溶

于少量无水乙醇中，然后转移到1000毫升容量瓶中，用无水乙醇冲至刻度，摇匀。

标定方法：准确称取0.04克氧化钙（将0.09克碳酸钙在950℃~1000℃下灼烧至恒重）

置于干燥的250毫升锥型瓶中,加入15~20毫升乙二醇—乙醇（2+1）溶液，放入一枚搅拌子，装上小型冷凝管，置于游离氧化钙测定仪上，开启仪器电源开关，并待循环泵正常工作后，调整仪器定时设定键（+10。+01）预置到3分钟显示（03），以较低的转速搅拌溶液，同时升温将电压表调整在150~220V左右的位置上，当冷凝下的乙醇开始连续滴下时，按启动键，此时数显倒计时计时。

降温，电压表指示在150V左右，稍增大转速当听到音响报时时萃取完毕，取下锥型瓶，用苯甲酸无水乙醇标准溶液滴至红色消失，记下体积，重复加热，煮沸，3分钟，滴定，至红色不再出现为止，记下体积，关闭仪器总电源开关。

苯甲酸无水乙醇标准溶液对氧化钙的滴定度按下式计算：

G×1000

TCaO  =

V

式中：TCaO—每毫升苯甲酸标准溶液相当于氧化钙的毫克数（mg/ml）

G—氧化钙的重量（g）

V—二次滴定消耗苯甲酸标准溶液的总体积（ml）

四：分析步骤

准确称取试样0.4克（视游离氧化钙含量而定），置于干燥的250毫升的锥型瓶中，加入15~20毫升乙二醇—乙醇溶液，轻摇锥型瓶使试样分散开，放入一枚搅拌子，装上小型冷凝管置于游离钙测定仪上，开启电源开关待循环泵正常工作后，调整工作时间到3分钟，以较低的转速搅拌溶液，同时升温，电压表指针调到150~220V左右的位置上，当冷凝下的乙醇开始滴下时，按启动键，开始计时，稍降温度电压表打到150V左右，稍增大转速，定时结束后，萃取完毕，取下锥型瓶，用苯甲酸无水乙醇标准溶液滴定至红色消失，记下体积，按启/停键,关闭仪器总电源开关。

百分含量按下式计算：

TCaO×V×100

fCaO%=

G×1000

式中：TCaO—每毫升苯甲酸无水乙醇标准溶液相当于氧化钙的毫克数(mg/ml)

V—滴定消耗的苯甲酸无水乙醇标准溶液的体积(ml)

G—试样的重量(g)

五：注意事项

- 本方法所用试剂是无水的，使用完毕应密封保存，容器应干燥。

- 标定苯甲酸溶液用的氧化钠，恒重时在干燥器中放置时间不宜过长，每次只称取1~2份，否则因CaO吸潮，时标定结果偏高。

- 样本细度小于等于0.08mm。

- 搅拌加热时间的控制应严格按照操作步骤进行。

- 滴定时不要剧烈摇动，加热搅拌时转速不可太高。

- 连续测定三次以上时，应间隔5分钟。

- 称样量不可固定不变。

- 标定苯甲酸时，因较轻倒入乙二醇一乙醇，倒入后不可剧烈摇动。

装  箱  单

1：冷    凝    管           2只

2：250毫升锥型瓶           4个

3：磁 力 搅 拌 子           2个

4：长    支    杆           1支

5：冷  凝  管  夹           1支

6：循  环  水  桶           1个

7：连  接  软  管           2根

8：接          嘴           1个

9：游 离 钙 主 机           1台

10：电    源   线           1条

11：3A保  险  管           2个

北京富瑞辰电子机械工贸有限公司

地址：北京朝阳区平房西口

邮编：100025

电话：(010)85574875  13683577907  13501177081

传真：(010)85575560