FZF-6型水泥组分测定仪

使

用

说

明

书

北京富瑞辰机械有限公司

FZF-6型水泥组分测定仪使用方法

一、概述

FZF-6型水泥组分测定仪是依据GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》标准及其方法，经北京富瑞辰电子机械有限公司多名工程技术人员努力攻关经多次试验、调试、修改而研制成功的与GB/T12960-1996配套的专用仪器，是测定水泥组分的理想仪器设备。

GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》标准可定量测定水泥中火山灰质混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量。适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。

测定火山灰质混合材料和粉煤灰组分的含量，同一实验室的允许误差为0.8%，不同实验室的允许误差为1.0%，测定矿渣组分的含量，同一实验室的允许误差为1.0%，不同实验室的允许误差为1.2%。

FZF-6型水泥组分测定仪采用先进的半导体制冷技术，优质的数字温度传感器，应用单片机作为中央控制系统，在0℃~60℃的范围内可任意设定恒温温度，并自动选择制冷或加热，控制精度小于±1℃。起动恒温状态的同时，系统搅拌自动加载，本仪器具有初次达恒温点时报警功能，提醒操作人员系统已达到恒温点，可以进行下一步的试验了。

二、主要技术参数

- 电源：220V/50HZ  300W

- 定时范围：0～99ｍ59s

- 控温范围：0-59.9℃  控制精度﹤1℃

- 制冷/加热：30ｍ内达任何恒温点。

- 初次到达恒温点，定时结束均有报警提示。

  - 使用说明

1、仪器控制面板介绍：（见图一）

  - 温度值显示屏  2.时间值显示屏

3.操作键： []参数设定位选择键  []参数设定加一操作键

[] 参数设定减一操作键   [恒温]恒温启动/关闭键

[搅拌]搅拌启动/关闭键     [定时]定时启动/关闭键

2、仪器侧面板介绍（图二）

1.冷却风扇   2.冷却水泵电源插座

3.仪器电源插座

- 仪器装配

  - 请打开仪器包装后，将二条硅橡胶管连接到仪器背部下方的二个金属水嘴上，取出冷却水泵，将其中一根硅橡胶管连接到水泵的出水口，另一根放入冷却水槽内（冷却水槽可用塑料恒温水槽代用，加入的冷却水要超过冷却水泵）。将水泵电源插座插入到冷却水泵电源座上即可。

  - 取出仪器电源线（三芯电脑专用电源线）连接到仪器电源插座上，接通仪器电源，并打开仪器面板上的电源开关。此时，仪器面板上数码管亮，并已开始检测水槽内的温度。

- 仪器的使用

在仪器按上述装配结束并接通电源后，本机即进入到待机状态，在待机状态下，操作人员可以设定恒温温度，定时时间等试验用参数，参数设定完毕即可进行试验操作。

  - 参数的设定：

首先按[]进入设定操作界面，相应被选择的修改位闪烁，此时按[]或[]可对相应位进行加一或减一操作，设定完成后再按[] 键即可按顺序选择所有位并进行修改，修改完毕后再按[]键一次，系统自动完成新设定参数的记忆。按[]键3秒钟内无任何键按下，系统自动恢复为待机状态。

  - 试验操作

修改完全部系统参数后，系统重新回到待机状态，此时将600～800ml水加入到恒温槽中，在待机状态按[恒温]键，然后调整搅拌1旋钮，观察恒温水槽以使恒温水槽中的水流动为宜。系统将按照设定的温度值自动选择加温或制冷，使恒温槽内的温度趋于设定值，并在第一次达到恒温温度点时报警，提醒操作员可进行下一步操作。

到达恒温点后，操作员可将装有试样的烧杯中放入一粒搅拌子，并将烧杯放入恒温槽内支架中，并用手调旋钮固定，然后按下[搅拌]键，调节搅拌2、搅拌3旋钮。使搅拌子在烧杯中的旋转速度达到要求。此时即可按[定时]键，系统进入定时试验阶段，到达定时时间后，仪器自动停止恒温操作及搅拌。至此，本次测定结束，可取出试验进行后续的试验过程了。

- 试验

在进行水泥组分的测定前，请仔细阅读随机附赠的国家标准GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》。并准备好所需的各种试剂及设备。

将仪器放在平稳、平整的工作台上，连接仪器后面板上的冷却水系统，并将其中一根硅胶管连接到冷却水泵上，取一个常用的塑料养护水槽，并在其中注入水，将冷却水泵及冷却水另一根硅胶管放入水槽中（注意回水管最好固定）。将水泵电源插到仪器右侧的插座上，将仪器电源线插好并接通电源。此时打开仪器面板上的电源开关，面板上的数码管亮，并显示恒温试验水槽内温度。

将600～800ml水注入不锈钢恒温水槽内，根据试验要求调整好仪器的恒温温度及定时时间。将50ml水注入150ml烧杯中，将烧杯置于水泥组分测定装置上，按[恒温]及[搅拌]键，调整搅拌1、搅拌2、搅拌3调整钮，调整3个搅拌电机转速至合适值上。

待仪器初次达到恒温点报警后，即可进行试验了，根据试验要求，可按[定时]键，此时仪器进入定时操作状态，仪器上显示的时间为工作的时间，到达设定的时间后仪器报警，本次操作结束。

关闭仪器时，请最后关闭电源开关，并拔下电源插头。

- 抽滤装置图，见下图。

- 2XZ-0.25型旋片真空泵

- 缓冲瓶：起缓冲作用，防止滤液进入泵内，1000ML

- 抽滤瓶：1000ML

- 耐酸玻璃漏斗（玻璃砂心漏斗）：Φ40或Φ60，G4

7、旋片真空泵的使用

  - 泵应安放在干燥通风和清洁的场所。

  - 查看油位：以停泵时注油至油标中心为宜。油位过高或过低均影响泵的正常工作。运转时油位有所升高，属正常现象

  - 用油选择：最好采用高速真空泵油或3#扩散泵油。

  - 保证泵的清洁，防止杂物进入泵内。

  - 换油方法：因杂物进入泵内影响泵的抽力，必要时更换泵油。换油时，先开泵运转20—30分钟，使油变稀，停泵，从放油孔放油，放油后从吸气口缓缓加入少量清洁泵油，清洗泵内存油，最后再注油至油标中心。

  - 不可混入柴油、汽油等杂油。

  - 倘若因泵需要拆开清洗或检修，必须注意说明书上的拆装步骤。

  - 抽力不足的现象及排除：

    - 油位不足，加油至油位。

    - 油被污染，换新油。

    - 泵口外接管、容器、接头等漏气，及时采取措施。

    - 吸气管或气镇阀橡胶件装配不当，损坏或老化，应调整或更换。

    - 旋片弹簧折断，应与调换。

    - 泵与支座的连接螺钉未垫好，未拧紧，及时加固。

装  箱  单

1            电源线             1条

2            保险管             2个

3            水槽盖             1个

4            烧杯定位器         1个

5             砂芯漏斗         10个

6             抽滤瓶            2个

7             硅胶管            2米

8             说明书            1份

9             标准              1份

10            搅拌子            4个

11            真空泵            1套

12            冷却水泵（潜水泵）1套

13            硅胶管（真空泵用）2根

14            胶塞              2个

15            烧杯              2个

北京富瑞辰电子机械工贸有限公司

地址：北京市朝阳区平房西口       邮编：100025

电话：010-85575560   85573296    传真：010-85575560