FCL-6型水泥氯离子测定仪

（一） 概述：

此仪器是用硫氰酸铵（基准法）快速测定游离氧化钙的配套仪器，此仪器电压、时间都用数码管显示，方便直观,并带抽滤装置。其特点为搅拌均匀，数据稳定，自动定时关机，操作简便等优点。

（二）、操作面板介绍（图1）

图1

具体键功能操作如下：

1、{shift}键 ，位选择键（在启动状态下无效）。

- 第一次按下此键，百位屏闪，用{▲}键调整百位数值，每       按一次[▲]键变换一个数字。

- 第二次按下此键，十位屏闪，用上述方法调整十位数值。

- 第三次按下此键，个位屏闪，用上述方法调整个位数值。

- 第四次按下此键，退出设置。

在按下[shift]键后30秒，如没有[▲]键按下，自动退出设置状态.

2、[启动/停止]键

第一次按下此键，启动搅拌、加热输出，其中[加热]键可以控制加热输出，[搅拌]键可以控制搅拌输出，时钟开始倒计时计时，计时为零，关闭加热、搅拌输出，并不停报警，第二次按下此键，报警也停止。如在运行当中第二次按下此键，关闭所有输出，停止计时， 停止工作。

3、[加热]键

按下此键，调节电位器即可以加热，如不需加热，再次按下此键，加热输出关闭。（调节电位器也可停止加热）

4、[搅拌]键

按下此键，调节电位器使电机转动，搅拌子即可以搅拌，如不需搅拌，再次按下此键，搅拌输出关闭。（调节电位器也停止搅拌）

5、[气泵]键

按下此键，抽气泵输出，再按下此键，抽气泵停止。

(三)、技术指标

电源：220V±10%  50Hz

电机：无级调速

功率：250W

时间：1秒~999秒

水泵：AC220V  50Hz  10/12W

平均升温速率：60℃/分

- (四)、试剂及试剂的配制

  - 银标准溶液[c(AgNO3)=0.05mol/L]

称取8.4940g已于（150±5）℃烘过2的硝酸银（AgNO3），精确至0.0001g，加水溶解后，移入1000ml容量瓶中，加水稀释至标线，摇匀，贮存于棕色瓶中，避光保存。

  - 硫氰酸铵标准滴定溶液[c(NH4SCN)=0.05mol/L]

称取3.8g硫氰酸铵（NH4SCN）溶于水，稀释至1L.

  - 硫酸铁铵指示剂溶液

将10硝酸（1+2）加入到100冷的硫酸铁（Ⅲ）铵[NH4Fe(SO4)2·12H2O]饱和水溶液中。

  - 滤纸浆

将定量滤纸撕成小块，放入烧杯中，加水浸没，在搅拌下加热煮沸10分钟以上，冷却后放入广口瓶中备用。

5、硝酸

（五）、氯离子测定方法-------硫酸氰铵容量法（基准法）

1、方法提要

本方法测定除氟以外的卤素含量，以氯离子（CL-）表示结果。试样用硝酸进行分解。同时消除硫化物的干扰。加入已知量的硝酸银标准溶液使氯离子以氯化银的形式沉淀。煮沸、过滤后，将滤液和洗涤液冷却至25℃以下，以铁（Ⅲ）盐为指示剂，用硫酸氰铵标准滴定溶液滴定过量的硝酸银。

2、分析步骤

称取约5g试样（m26），精确至0.0001g，置于400ml烧杯中，加入50ml水，搅拌使试样完全分散，在搅拌下加入50硝酸（1+2），加热煮沸，在搅拌下微沸1min~2min(60~120s)，准确称取5.00ml硝酸银标准溶液（1）放入溶液中，煮沸1min~2min（60~120S），加入少许滤纸浆（4），用预先用硝酸（1+100）洗涤过的慢速滤纸抽气过滤或玻璃砂芯漏斗（6）抽气过滤，滤液收集于250ml锥形瓶中，用硝酸（1+100）洗涤烧杯、玻璃棒和滤纸，直至滤液和洗液总体积达到约200ml，溶液在弱光线或暗处冷却至25℃以下。

加入5ml硫酸铁铵指示剂溶液（3），用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定（2）至产生的红棕色在摇动下不消失为止。记录所用硫氰酸铵标准滴定溶液的体积V20。如果V20小于0.5ml，用减少一半的试样质量重新试验。

不加入试样按上述步骤进行空白试验，记录空白滴定所用硫氰酸铵标准滴定溶液的体积V21。

3、结果的计算与表示

氯离子的质量分数W按式（35）计算：

1.773×5.00×(V21-V20)                  (V21-V20)

W= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    ×100  =0.8865×━━━━ .(35)

V21×m26×1000                     V21×m26

式中：

WCL------氯离子的质量分数，％；

V20-----滴定时消耗硫氰酸铵标准滴定溶液的体积(ml)；

V21-----空白试验滴定时消耗的硫氰酸铵标准滴定溶液的体积(ml);

M26----试了料的质量（g）；

1.773----硝酸银标准溶液对氯离子的滴定度（mg/ml）

装箱单

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 氯离子测定仪 | 1台 |
| 电 源 线 | 1根 |
| 说 明 书 | 1份 |
| 保 险 丝 | 2个 |
| 砂 芯 漏 斗 | 2个 |
| 抽 气 泵 | 1个 |
| 抽滤瓶 | 2个 |
| 250ml锥形瓶 | 2个 |
| 400ml烧杯 | 2个 |
| 硅 胶 管 | 1.5m |
| 胶塞 | 1个 |

FCL-6型水泥氯离子测定仪

使

用

说

明

书

北京富瑞辰电子机械工贸有限公司