FC—6型

数字式水泥游离氧化钙测定仪

使 用 说 明 书

北京富瑞辰电子机械有限公司

地址：北京市朝阳区平房西口    邮编：100025

电话：010-85575560  85573296  传真：010-85575560

Fc-6型数字式水泥游离氧化钙快速测定仪使用说明

- 概述：

Fc-6型数字式水泥游离氧化钙快速测定仪为水泥熟料中游离氧化钙快速测定的专用精密仪器。该仪器测定原理非常先进，采用高精度的单片机控制，辅以优质的专用集成电路。设计严谨、规范，性能稳定、可靠、操作简单。测量结果数字显示，直观、准确。和以往的游离钙测定仪相比，省去了煮沸、回流、滴定等步骤，分析速度大幅度提高。同时也减少了人为误差，分析一个样品的时间为5-15分钟，大量减轻了分析人员的劳动强度。温度到达及测量结束均有报警提示，提醒实验人员可进行相应的操作。测定所用试剂乙二醇经回收可重复使用，可节约大量的化学试剂。本仪器的开发成功使水泥熟料中游离氧化钙的测定技术前进了一步。Fc-6型数字式水泥游离氧化钙快速测定仪是水泥生产厂及科研院校理想的化学分析仪器。

- 主要技术参数：

  - 电源电压：220V  50Hz

  - 消耗功率：≤700W

  - 测量范围：0-10.00%FcaO

  - 分度精度：0.01% FcaO

  - 测量精度：1%≤fCaO%≤3%  误差≤0.2%(绝对值)

测量精度：fCaO%<1%  误差≤0.1%(绝对值)

  - 电极常数：1±0.2

  - 控制精度：±0.5℃

  - 恒温槽温度：C±2℃  C-为设定温度值

  - 温度设定范围：30-100℃

  - 环境温度：10-40℃

10、环境湿度：<85%RH 不凝露

11、无振动及强磁场

12、外型尺寸：460×300×260mm （长×宽×高）

- 工作原理：

利用乙二醇与水泥熟料中的游离氧化钙反应后，溶液的电导率与游离钙含量成一定的比例关系，通过电导率的测量间接反应出水泥熟料中游离氧化钙含量。本仪器需通过标定才能达到精确测量的目的。

有机溶液乙二醇在高温下与水泥熟料中的游离氧化钙反应：

(CH2OH)2+CaO→(CH2O)2Ca+H2O

上式反应成的乙二醇钙按下式在乙二醇中离解：

(CH2O)2Ca→(CH2O)22-Ca+Ca2+

乙二醇离子和钙离子在溶液中导电，导电程度与游离氧化钙含量存在一定的关系。通过对溶液导电率的测量可间接测量出水泥熟料中的游离氧化钙的含量。

在仪器使用中，电极的清洁度对测量结果的准确度具有较大的影响。因此，在仪器的使用过程中应保持电导电极的清洁。

- 仪器的工作原理：

Fc-6型数字式水泥游离氧化钙快速测定仪的基本工作原理为，以单片微型计算机芯片为中心控制芯片，采用大规模集成电路。经严谨的科学设计，完成对恒温槽的恒温控制。电导电极加载电源，电导率的测量、键盘管理、数据显示等工作。具体工作流程如下：

五、仪器结构及外形

1 结构原理

1电导电极  2 恒温槽搅拌电机  3 恒温槽电加热器  4  50ml三角瓶  5 反应瓶搅拌子  6 反应瓶搅拌电机  7 电机支架  8 恒温槽  9 恒温槽温度传感器  10 仪器控制面板

2 仪器外形

六、仪器的操作

a: 温度控制

打开仪器电源，仪器即进入到待机工作状态，此时温度显示屏显示恒温槽内温度，首先往恒温槽内注水，注水高度以略低于三角平稳定架为宜。本机控制温度为80℃。起动加热键后自动恒温控制，无需人工调整。初次打开加热后，首次达到恒温点有报警提示。

2 反应瓶搅拌

本仪器的搅拌均为自动，在需要搅拌时会自动启动。

3 测量

放置好反应瓶，按〖预热〗键，5分钟后报警。将电极放入反应瓶，启动[测量]键，仪器自动测量电导率，并换算成FCaO含量的百分比，在数值稳定（约10～60s）后，仪器报警响起同时报警指示灯闪烁，测量结束。测量结果显示于显示屏上，读取测量结果即可。

七、仪器标定

1标定前的准备工作

a: 洗净并烘干的50 ml 三角瓶 (最少三个)

b: 乙二醇 （分析纯）

c: 水泥熟料游离氧化钙成分分析标准样品。

2 标定状态的进入

按住〖加热/标定〗键同时开启电源开关，听到报警声时即进入到仪器标定状态。即可进行如下操作了。

3启动加热，到恒温报警时。

4 标定方法

在已烘干的三角瓶中加入30ml乙二醇.放入一粒搅拌子。在恒温槽已恒温的状态下，放入恒温槽支架，启动〖预热/标定一〗键，调整搅拌旋钮，使搅拌速度合适。约5分钟后报警。将电极放入反应瓶，待温度显示屏的数字稳定后，按〖→〗键，含量显示屏的相应位会闪烁，按〖▲〗键调整显示数字为00.00。再次按下〖→〗参数自动记忆。

准确称取0.5g水泥熟料游离钙成分分析标准样品（或已知游离钙含量的水泥熟料样品）放入三角瓶中，加入30ml乙二醇，放入一粒搅拌子。轻轻摇动三角瓶使样品和乙二醇充分混合无气泡。在恒温槽已恒温的状态下，放入恒温槽支架，启动〖测量/标定二〗键，调整搅拌旋钮，使搅拌速度合适。约5分钟后报警。将电极放入反应瓶，待温度显示屏的数字稳定后，按〖→〗键，含量显示屏的相应位会闪烁，按〖▲〗键调整显示数字为相应的游离钙含量值。再次按下〖→〗参数自动记忆。

如上所述即可标定本机的参数曲线，标定完成后即关闭本机电源。

八、样品的测定

1：开机

不按任何按键打开本机电源即进入正常的测量状态。

2：测量

准确称取0.5g水泥熟料粉末样品，放入50ml干燥的反应瓶中，准确加入30ml乙二醇，放入搅拌子，摇匀，使样品充分分散，将盛有水泥熟料样品和乙二醇的三角反应瓶放入已控温80℃的恒温槽支架中，启动〖预热〗，调整好搅拌速度，待5分钟报警后，将电导电极放入三角反应瓶，按下〖测量〗键，约10～60秒报警器响，即可读取数值并记录下来。

注意事项：

（1）待测的水泥熟料样品一定是研磨至全部通过孔径为0.008的筛子的粉末，否则影响反应速度，导致测量结果偏低。

（2）所用的50ml反应瓶一定是干燥的，测量过程中不能带进水。否则影响反应速度，导致测量结果偏低。

（3）电导电极在测量过程中可浸泡在纯乙二醇溶液中，并应经常更换乙二醇溶液，电极使用中可能在铂电极表面沾有水泥样品，因而影响测量结果，因此需用稀盐酸和蒸馏水清洗，一般1——2次/周。

注：仪器主机质保期为一年，但DJS-1型电导电极质保期为三个月，玻璃器皿不保。

装  箱  单

| 序号 | 名 称 | 数 量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 1条 |  |
| 2 | 保险管 | 2个 |  |
| 3 | 说明书 | 1份 |  |
| 4 | 搅拌子 | 2个 |  |
| 5 | 50ml三角瓶 | 4个 |  |
| 6 | 50ml三角瓶定位器 | 1个 |  |
| 7 | DJS-1型电导电极 | 1支 |  |

仪器检验：          装箱检验：          装箱：

北京富瑞辰电子机械工贸有限公司

地址：北京市朝阳区平房西口       邮编：100025

电话：010-85575560   85573296    传真：010-85575560